III_1C Tabela testov, ki jih izvaja medicinski fizik

Testi, ki jih izvede medicinski fizik v okviru pregleda mamografskega rentgenskega aparata so podani v obliki tabel in so povzeti po priporočilu EC: European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening.

Polja v posamezni tabeli pomenijo:

| Test | Preverjani parameter |
| --- | --- |
| Tip | D – digitalna mamografija, A – analogna mamografija (film/folija) |
| Referenca | Oznaka poglavja v priporočilu EC |
| Pogostost | P – polletno, 12 M letno, D – dnevno |
| Izvajalec | Izvajalec testa |
| Opis | Kratek opis testa |
| Tolerance | Tolerančno območje, če je določeno |

SKLOP 2.1.1

| Test | Določanje dimenzij gorišča rentgenskega aparata |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.1.1 |
| Pogostost | P |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Dimenzije gorišč rentgenskega aparata se določa prek določanja mejne ločljivosti (s testnimi objekti) |
| Tolerance | Izmerjene dimenzije gorišča morajo biti manjše od 1,5 x nominalne vrednosti (npr. za specificirano gorišče dimenzije 0,3 mm mora biti izmerjena vrednost < 0,45 mm x 0,45 mm) |

| Test | Sovpadanje sevalnega polja z velikostjo slikovnega detektorja |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.1.3 |
| Pogostost | 12M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Sovpadanje sevalnega polja z robom slikovnega detektorja je pomembno predvsem na strani prsne stene. Preverimo ga s testnim objektom ali dvema radiografskima kasetama (s filmom ali CR detektorjem) |
| Tolerance | Na robu ob prsni steni mora biti odstopanje < 5 mm |

| Test | Specifična ekspozicijska doza (kerma) |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.1.5 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Specifična ekspozicijska doza (K/(It)) je kerma v zraku (K) preračunana na tokovni sunek (It) skozi rentgensko cev (enota mGy/mAs). Izmerimo jo z ustreznim merilnikom v osi snopa 4 cm od roba slikovnega detektorja (rob ob prsni steni) in s kompresijsko ploščo v snopu. Izmeri se na celotnem območju, ki se klinično uporablja. Preveri se tudi linearnost odvisnosti K(It). |
| Tolerance | K/(It) > 0,03 mGy/mAs pri 28 kV na razdalji 1 m (zaželeno > 0,04 mGy/mAs pri istih pogojih) Linearnost: odstopanje posameznih vrednosti < 5% od povprečja |

SKLOP 2.1.2

| Test | Anodna napetost (točnost in ponovljivost) |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.2.1 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Anodna napetost se preveri preko celotnega območja delovanja rentgenskega aparata (oziroma preko območja, anodnih napetosti, ki se klinično uporabljajo). |
| Tolerance | Točnost: odstopanje < ± 1 kV od nastavljene / izbrane vrednosti Ponovljivost: odstopanje posameznih vrednosti < ± 0,5 kV |

| Test | Razpolovna debelina (HVL) |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.2.2 |
| Pogostost | 12M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Razpolovna debelina (HVL) poleg anodne napetosti opisuje spekter sevanja. Izmerimo jo v koristnem snopu pri 28 kV (za določanje povprečne žlezne doze potrebujemo meritev tudi pri drugih anodnih napetostih, ki se klinično uporabljajo). |
| Tolerance | 0,3 mm Al < HVL < 0,4 mm Al (pri 28 kV) |

SKLOP 2.1.3

| Test | Nastavitev sistema AEC |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.3.1 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Sistema avtomatske kontrole ekspozicij (Automatic Exposure Control – AEC) zagotavlja optimalne ekspozicijske parametre ne glede na slikan objekt. Osnovna nastavitev, ki se uporablja klinično, mora zagotavljati stabilne ekspozicije, posamezni koraki sistema pa omogočajo manjše korekcije. Meritve se izvede z ekspozicijo standardnega mamografskega fantoma. |
| Tolerance | Osnovna nastavitev: ciljna vrednosti se določi glede na digitalni sistem, ki se uporablja. Stopnja (korak) sistema: 5 % do 15 % (mAs ali mGy) |

| Test | Varovalni (back-up) izklop ekspozicij |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.3.2 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Varovalni izklop ekspozicije mora zagotavljati čim prejšnjo prekinitev ekspozicije, če zahtevanih ekspozicijskih parametrov ne bo mogoče izvesti. Merilo je tokovni sunek (mAs) do izklopa. |
| Tolerance | - |

| Test | Dolgoročna ponovljivost ekspozicij z uporabo AEC |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.3.4 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Sistem AEC mora zagotavljati ponovljive ekspozicije pri zaporednem slikanju enakega objekta. Uporablja se standardni mamografski fantom. Merilo je lahko izmerjena kerma, (če je aparat linearnen) tokovni sunek (mAs). Poleg tega morajo ekspozicijski parametri pri slikanju enakega objekta ostati stabilni tudi na daljši rok, kar preverjamo z dnevnim slikanjem standardnega mamografskega fantoma. Merilo je tokovni sunek (mAs) ali srednja počrnitev (OD). |
| Tolerance | Dolgoročna ponovljivost: Največje odstopanje < ± 5% od (mAs) ali < ± 0,2 OD |

| Test | Kompenzacija debeline objekta in/ali anodne napetosti |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.3.5 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Sistem AEC pri digitalnih sistemih zagotavlja konstantno razmerje signal/šum. Za preverjanje se uporablja mamografski fantom (pleksi steklo) debelin 20 mm do 70 mm skupaj z dodatnim objektom 0,2 mm Al. Merilo je razmerje signal/šum |
| Tolerance | Tolerance so določene relativno glede na razmerje signal/šum pri objektu debeline 5 cm: > 115% @ 2 cm, > 110% @ 3 cm, > 105% @ 4 cm, > 103% @ 4,5 cm, > 95% @ 6 cm in > 90% @ 7 cm, |

SKLOP 2.1.4

| Test | Sila kompresije |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.4.1 |
| Pogostost | 12M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Motor kompresije mora zagotavljati ustrezen pritisk na slikano dojko. Sila se mora ohraniti vsaj 1 minuto. Merilo je sila na stisnjeno dojko. |
| Tolerance | Sila kompresije od 130 N do 200 N |

| Test | Simetričnost kompresije |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.1.4.2 |
| Pogostost | 12M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Kompresijska plošča mora pri stiskanju zagotavljati simetrično obremenitev objekta. Merilo je izmerjena vrednosti razdalje med kompresijsko ploščo in nosilcem slikovnega detektorja. |
| Tolerance | Razlika med levo in desno stranjo < 5 mm |

SKLOP 2.2.1

| Test | Odzivna funkcija slikovnega detektorja |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.2.1.1 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Odziv slikovnega detektorja je zveza med vrednostmi slikovnih točk in kermo (K). Zveza je lahko linearna ali ima kakšno drugo funkcijo (podati jo mora proizvajalec detektorja). Odziv se preveri z obsevanjem standardnega fantoma z različnimi dozami v območju kot pri preverjanju linearnosti (npr. 1/10 do 5 x K za standardno slikanje 45 mm PMMA). Na sliki se na referenčnem delu slike (ROI) določi povprečje vrednosti slikovnih točk in nariše odvisnost od K. |
| Tolerance | R2 > 0,99 (referenčna vrednost se določi ob prevzemnem testu) |

| Test | Šum |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.2.1.2 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Preverjanje ravni šuma na slikah se lahko izvede hkrati s preverjanjem odziva slikovnega detektorja. Poleg srednje vrednosti slikovnih točk se določi standardni odklon od povprečja (SD) in razmerje signal/šum (SNR). Za oceno ravni šuma narišemo graf odvisnosti SNR2 od K. |
| Tolerance | Primerjava z referenčnimi vrednostmi določenimi ob prevzemnem testu |

SKLOP 2.2.2

| Test | Izpuščeno tkivo na strani prsne stene |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.2.2.2 |
| Pogostost | P |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Debelino izpuščenega tkiva na strani prsne stene lahko določimo z uporabo fantoma za oceno kakovosti slik, ki ima na robu testni objekt (markerje) s katerimi je označena razdalja od roba fantoma. Rob fantoma pri slikanju poravnamo z robom nosilca slikovnega detektorja. |
| Tolerance | Izpuščeni rob <= 5 mm |

SKLOP 2.2.3

| Test | Homogenost slikovnega detektorja |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.2.3.1 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Homogenost detektorja se preverja s pomočjo slike standardnega fantoma (45 mm PMMA). Fantom se slika pri običajnih pogojih in na sliki na sredini (ROI 1 x 1 cm) določi povprečna vrednost slikovne točke in razmerje signal/šum. Potem se na enak način preveri celotno področje slike (detektorja) – celotno sliko se preišče z enakimi ROI. Po kakršnihkoli posegih na slikovnem detektroju je potrebno test opraviti tudi s fantomoma debeline 20 mm in 70 mm. |
| Tolerance | Spreminjanje tokovnega sunka pri slikanju fantoma med posameznimi testi < ± 10% Povprečna vrednost katerega koli ROI < ± 15% od srednjega ROI. Največje odstopanje SNR < ± 15% od SNR srednjega ROI. Spreminjanje vrednosti SNR srednjega ROI med posameznimi testi < ± 10% |

| Test | Karta nedelujočih slikovnih elementov |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.2.3.2 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Proizvajalec mora zagotoviti dostop do karte nedelujočih slikovnih elementov detektorja. Trenutno karto se ob testu primerja s prejšnjo in s tem ugotovijo morebiti novi nedelujoči elementi. |
| Tolerance | Zaenkrat še niso določene |

| Test | Nepopravljene vrednosti nedelujočih slikovnih elementov |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.2.3.3 |
| Pogostost | T |
| Izvajalec | Radiološki inženir |
| Opis | Z analizo celotne slike standardnega fantoma z majhnimi ROI, določimo tiste slikovne točke, katerih vrednost se več kot 20% razlikuje od povprečne vrednosti. Zaradi večje zanesljivosti se lahko analiza naredi na več slikah (4). |
| Tolerance | Zaenkrat še niso določene |

SKLOP 2.3

| Test | Dozimetrija |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.3 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Določanje povprečne žlezne doze (AGD - Average Glandular Dose) se izvede s simulacijo dojk s fantomi iz pleksi stekla (PMMA). AGD se določi za fantome debelin 20 mm do 70 mm (korak 10 mm) in za standardni fantom debeline 45 mm. AGD določimo iz ekspozicijskih parametrov, ki se uporabijo za slikanje posameznega fantoma, meritev specifične ekspozicijske doze in razpolovne debeline. |
| Tolerance | Debelina fantoma Dosegljiva raven (DRR2) Sprejemljiva raven (DRR1) 20 mm 0,6 mGy 1,0 mGy 30 mm 1,0 mGy 1,5 mGy 40 mm 1,6 mGy 2,0 mGy 45 mm 2,0 mGy 2,5 mGy 50 mm 2,4 mGy 3,0 mGy 60 mm 3,6 mGy 4,5 mGy 70 mm 5,1 mGy 6,5 mGy |

SKLOP 2.4

| Test | Mejna kontrastva ločljivost - opcija |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.4.1. |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | S slikanjem posebnega fantoma CDMAM in analizo slik se določi krivulja mejne kontrastne ločljivosti. Slike je mogoče analizirati avtomatsko s pomočjo računalnika. |
| Tolerance | Zaenkrat še niso določene |

| Test | Učinkovitost brisanja prejšnje slike |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 2.4.5 |
| Pogostost | 12M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Pri digitalnih slikovnih detektorjih lahko na slikah ostaja informacija o prejšnjih slikah (ghost image). Učinkovitost brisanja preverimo z zaporednim slikanjem standardnega fantoma, pri čemer pri prvem slikanju s fantomom prekrijemo polovico slikovnega detektorja in pri drugem (po okrog 1 minuti) celotno površino. Iz obeh slik določimo t.i. „ghost image faktor“ (definirano v priporočilu) |
| Tolerance | ghost image faktor < 0,3 |

SKLOP 4.1

| Test | Svetlobni pogoji v prostoru za odčitavanje slik |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 4.1.1 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Svetlost v prostoru se izmeri tik pred diagnostičnim(i) monitorjem. |
| Tolerance | Svetlost < 10 lux |

| Test | Območje svetilnosti zaslona |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 4.1.6 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Območje svetilnosti zaslona se oceni z uporabo testne slike (npr. TG18-LN12-01 in TG18-LN12-18). Test se izvede po navodilih proizvajalca. |
| Tolerance | Razmerje med največjo in najmanjšo svetilnostjo zaslona mora biti večje od 250 za primarne diagnostične monitorje in večje od 100 za ostale. |

| Test | GSDF (Grayscale Display Function) |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 4.1.7 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Skladnost monitorja s GSDF zagotavlja, da so slike v DICOM formatu videti enako na vseh monitorjih. GSDF se preverja z merjenjem svetilnosti testnih slik (npr. TG18-LN12-01 do TG18-LN12-18). |
| Tolerance | Odstopanje od GSDF < ± 10% za primarne diagnostične monitorje in < ± 20% za ostale. |

| Test | Homogenost svetilnosti zaslona |
| --- | --- |
| Tip | D |
| Referenca | 4.1.8 |
| Pogostost | 6M |
| Izvajalec | Medicinski fizik |
| Opis | Homogenost svetilnosti zaslona določimo z merjenjem svetilnosti homogene slike na več mestih na zaslonu (npr. na sredini in v kotih). Za prikaz homogene slike se uporabljajo testne slike (npr. TG18-UNL10 in TG18-UNL80). |
| Tolerance | Razlike med svetilnostjo, izmerjeno v različnih točkah zaslona morajo biti < 30%; (Lmax-Lmin) / Lsredina < 0,3. |