Nadzor in vodenje programa

Postopki in protokoli SOP presejalnega procesa

I	SOP / odgovorni radiolog

II	SOP / epidemiologija (poročanje)

III	SOP / zagotavljanje tehnične kakovosti

IV	SOP	/ izobraževanje

V	SOP / informacijska podpora

VI	SOP / informacije in komunikacija

III SOP -  Zagotavljanje tehnične kakovosti

AVTOR: U.Zdešar

VSEBINA:

1 povzetek (digitalna mamografija)

2 dnevno preverjanje delovanja mamografske enote

3 dnevno preverjanje delovanja izvidne  delovne postaje

4 polletno preverjanje delovanja mamografske enote

5 ultrazvočna naprava

6 mamotom

KAZALO:

1 POVZETEK (DIGITALNA MAMOGRAFIJA)

| številka | 1 |
| --- | --- |
| namen | Zagotavljanje tehnične kakovosti mamografskega aparata, slikovnega detektorja in delovnih postaj (monitorjev) za prikaz slik. Preverjanje opravljajo radiološki inženirji (dnevni in tedenski testi), uporabniki delovnih postaj (dnevni testi) in medicinski fiziki (polletni testi). Vsa preverjanja so izvedena v skladu z Evropskimi smernicami za zagotavljanje kakovosti v mamografskem presejanju (European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening). |
| kraj | Presejalni center/enota in Zavod za varstvo pri delu. |
| Odgovornost |
| DEJAVNOST | ODGOVORNI | SODELOVANJE | INFORMACIJE |
| kontrola tehnične kakovosti | ime odgovornega rad. inženirja | vsi njegovi sodelavci | komu se posreduje informacija o spremembi protokola |

| postavka | Opis | pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| 1 | dnevno preverjanje delovanja rentgenskega aparata | Dnevno preverjanje delovanja mamografskega aparata opravi radiološki inženir, ki uporablja aparat. Podatke vnese v program za nadzor kakovosti MaTKa. Preverjanje je opisano v III_1A. |
| 2 | dnevno preverjanje delovanja izvidne delovne postaje | Dnevno preverjanje delovanja izvidne delovne postaje opravlja uporabnik postaje (radiolog) ali radiološki inženir. Preverjanje je opisano v III_1B. |
| 3 | polletno preverjanje mamografske naprave | Polletno preverjanje delovanja mamografske naprave opravi medicinski fizik;vključuje pa preverjanje delovanja rentgenskega aparata, slikovnega detektorja in delovnih postaj (monitorjev). Preverjanje je opisano v III_1C. |

| dokument | vnesel | Preveril | odobril | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oddelek ime in priimek datum podpis |  |  |  |  |

2 DNEVNO PREVERJANJE DELOVANJA MAMOGRAFSKE ENOTE

| številka | 2 |
| --- | --- |
| namen | Zagotavljanje pravilnega delovanja mamografske enote (mamografskega rentgenskega aparata in slikovnega detektorja).Preverjanje poteka vsak dan pred začetkom dela enote. Podrobno je opisano v dodatku III_1A. |
| kraj | mamografska enota |
| Odgovornost |
| DEJAVNOST | ODGOVORNI | SODELOVANJE | INFORMACIJE |
| izvajanje dnevnega preverjanja | radiološki inženir |  |  |

| postavka | opis | pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| 1 | meritve | Slikanje standardnega mamografskega fantoma s standardno radiološko tehniko, ki se uporablja za presejanje (avtomatska izbira ekspozicije in avtomatski nadzor ekspozicije). Zbiranje ekspozicijskih vrednosti /anoda/filter, napetost (kV), produkt toka in trajanja ekspozicije– (mAs)/. Analiza slike in ugotavljanje prisotnosti artefaktov na sliki. Merjenje parametrov slike na izbranem področju (poprečna vrednost in standardni odklon slikovnih točk). |
| 2 | vnos podatkov | Vnos ekspozicijskih podatkov in izmerjenih vrednosti v pripravljeni program (MaTKa) |
| 3 | analiza podatkov in ukrepi | Program avtomatično analizira podatke in poroča: (i) vrednosti so normalne, kadar se nahajajo znotraj tolerančnega območja ; mamografijo lahko izvajamo; (ii) vrednosti so nad opozorilno mejo: test je treba ponoviti, vendar mamografijo lahko izvajamo; (iii)vrednosti so nad mejo ukrepanja ; mamografija se ne izvaja, dokler težava ni odpravljena in vrednosti niso spet znotraj tolerančnega območja |

| dokument | vpisal | preveril | odobril | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oddelek datum |  |  |  |  |

3 DNEVNO PREVERJANJE DELOVANJA IZVIDNE DELOVNE POSTAJE

| številka | 3 |
| --- | --- |
| namen | Zagotavljanje pravilnega delovanja delovne postaje in primernih pogojev za pregled slik v izvidni sobi. Preverjanje je opisano III_1B. |
| kraj | izvidna soba |
| Odgovornost |
| DEJAVNOST | ODGOVORNI | SODELOVANJE | INFORMACIJE |
| preverjanje | uporabnik izvidne delovne postaje |  |  |

| Postavka | Opis | Pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| 1 | meritve | Delovanje izvidnih delovnih postaj dnevno preverja uporabnik delovne postaje (radiolog) ali radiološki inženir in sicer z vizualnim pregledovanjem testne slike (AAPM TG18-QC), v PACS (Sistem za arhiviranje in posredovanje slik). Preverja naslednje parametre: kontrastno in prostorsko ločljivost, celotni prikaz slike in prisotnost morebitnih artefaktov. |
| 2 | vnos podatkov | Podatke vnese v pripravljene podatkovne liste . |
| 3 | analiza podatkov in ukrepanje | Kadar ugotovimo nepravilnosti v delovanju katerega od monitorjev, izvidne postaje ne moremo uporabljati za redno delo vse dokler težave niso odpravljene. |

| dokument | vnesel | preveril | odobril | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oddelek ime in priimek datum podpis |  |  |  |  |

4 POLLETNO PREVERJANJE DELOVANJA MAMOGRAFSKE ENOTE

| številka | 4 |
| --- | --- |
| namen | zagotavljanje pravilnega delovanja mamografske enote |
| kraj | mamografska enota |
| odgovornost |
| DEJAVNOST | ODGOVORNI | SODELOVANJE | INFORMACIJE |
| preverjanje | medicinski fizik (ZVD) |  |  |

| postavka | opis | pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| 1 | meritve | Meritve, ki jih opravlja medicinski fizik, so opisane v priloženi tabeli III_1C skupno s tolerančnim območjem, če je le to določeno. |
| 2 | poročanje | Poročilo o meritvah pripravi medicinski fizik. |
| 3 | analiza podatkov in ukrepanje | Kadar ugotovi, da kateri od parametrov ni v tolerančnem območju, mora ukrepati glede na stopnjo odstopanja. |

| dokument | vnesel | preveril | odobril | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oddelek ime in priimek datum podpis |  |  |  |  |

5 ULTRAZVOČNI APARAT – ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI (Qa )

| številka | 5 |
| --- | --- |
| namen | zagotavljanje pravilnega delovanja ultrazvočne naprave |
| kraj | mamografska enota |
| odgovornost |
| DEJAVNOST | ODGOVORNI | SODELOVANJE | INFORMACIJE |
| preverjanje | medicinski fizik |  |  |

| postavka | opis | pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| 1 | meritve | Meritve, ki jih opravlja medicinski fizik, so navedene v priloženi tabeli, skupno s morebitnim tolerančnim območjem. |
| 2 | poročanje | Poročilo o meritvah pripravi medicinski fizik. |
| 3 | analiza podatkov in ukrepanje | Kadar ugotovi, da kateri od parametrov ni v tolerančnem območju, mora ukrepati glede na stopnjo odstopanja. |

| dokument | vnesel | preveril | odobril | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oddelek ime in priimek datum podpis |  |  |  |  |

6 MAMOTOM

| številka | 6 |
| --- | --- |
| namen | zagotavljanje pravilnega delovanja mamotoma |
| kraj | mamografska enota |
| odgovornost |
| DEJAVNOST | ODGOVORNI | SODELOVANJE | INFORMACIJE |
| preverjanje | medicinski fizik |  |  |

| postavka | opis | pojasnilo |
| --- | --- | --- |
| 1 | meritve | Meritve, ki jih opravlja medicinski fizik, so navedene v priloženi tabeli, skupno z morebitnim tolerančnim območjem. |
| 2 | poročanje | Poročilo o meritvah pripravi medicinski fizik. |
| 3 | analiza podatkov in ukrepanje | Kadar ugotovi, da kateri od parametrov ni v tolerančnem območju, mora ukrepati glede na stopnjo odstopanja. |

| dokument | vnesel | preveril | odobril | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| oddelek ime in priimek datum podpis |  |  |  |  |