Postopek

III_1B

Dnevno testiranje DIAGNOSTIČNE DELOVNE POSTAJE

(OBEH ZASLONOV)

| Številka | III_1B |
| --- | --- |
| Namen | Zagotoviti brezhibno delovanje mamografske delovne postaje (obeh monitorjev). Testiranje se izvede vsak dan pred začetkom odčitavanja mamogramov. |
| Kje | Delovna postaja za odčitavanje mamogramov |
| Odgovornost |
| Postopek | Odgovoren | Sodelavci | Obveščen |
| Izvedba dnevnega testiranja | Raiološki inženir ali radiolog | - | Medicinski fizik |

|  | Pripravil | Preveril | Odobril |
| --- | --- | --- | --- |
| Oddelek | ZVD |  |  |
| Oseba | Zdešar U. |  |  |
| Datum | 10.04.2008 |  |  |
| Podpis |  |  |  |

Navodilo za delo

| Št. | Naslov | Opis postopka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pregled testne slike | Testna slika AAPM TG18-QC je shranjena v sistemu za arhiviranje slik (PACS) # Zdravnik specialist radiolog ali radiološki inženir pred začetkom rednega dela na delovni postaji preveri kakovost prikaza slike na obeh zaslonih delovne postaje. Preveriti je potrebno: Morebitno geometrijsko popačenje slike (ravne črte na sliki morajo biti ravne) Kontrastno ločljivost Kontrastni kvadrati (18) so jasno različni Viden kontrast pri 5% in 95% Viden napis (QC) v vseh treh poljih Prostorska ločljivost (na robovih in sredini testne slike) Odsotnost artefaktov |
| 2 | Vpis podatkov | Pregled posameznega zaslona delovne postaje se vnese v obrazec. |
| 3 | Analiza podatkov in ukrepanje v primeru odstopanj |  |